### Nasz znak: NZP-          /02/2021	              	    Racibórz, dn.: 17.02.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 1/2021 - pytanie nr 7

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„dot : Dostawa sprzętu medycznego  -nr postępowania 1/2021-pakiet nr 3

Mam pytania dotyczące Urządzenia do terapii wysokimi przepływami (HFNC)

1. Czy Zamawiający dopuści aparat HFNC z możliwością ustawienia temperatury w zakresie 29 do 37ºC co 1ºC ?

Jest to zakres szerszy niż wymagany w pkt. 8 zestawienia parametrów, stwarzający większe możliwości .

2. Czy Zamawiający dopuści aparat HFNC z możliwością wyboru 1 z 2 zakresów przepływu  2 - 25l/min

oraz 15-80l/min ?  Aparat umożliwia ustawienie przepływu od 2 do 80l/min, jednakże 2 zakres jest od 15 a nie od 10l/min jak w zestawieniu parametrów.

3. Czy Zamawiający dopuści aparat HFNC z czasem maksymalnego nagrzewania 10 min dla temp. 29ºC                                           i 30min dla 37ºC przy zadanym przepływie 40l/min i temp. otoczenia 23ºC ( czas wstępnego nagrzewania zależy od wymaganego przepływu oraz temperatury otoczenia)?

4. Czy Zamawiający dopuści aparat HFNC  posiadający tryb osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii w postaci cyrkulacji gorącego powietrza trwającej 90min?

5.Czy Zamawiający  dopuści aparat HFNC o wadze 4kg ?

6. Czy Zamawiający dopuści aparat HFNC o wymiarach 335 x 227 x 158mm ?

Proszę o dopuszczenie do postępowania aparatu spełniającego powyższe wymagania, które nie powodują pogorszenia jakościowego parametrów, umożliwiają  jednakże  zwiększenie konkurencji. ”,

informuję:

Ad.1. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.2. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.3. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.4. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.5. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.6. TAK, zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy