### Nasz znak: NZP-          /02/2021	              	    Racibórz, dn.: 17.02.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 1/2021 - pytanie nr 8

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu medycznego”. Oznaczenie sprawy: 1/2021.

Zgodnie z Art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ww. przetargu.

Pytania dotyczące SIWZ

Pakiet nr3 - urządzenie do terapii wysokimi przepływami ( HFNC )

Załącznik nr: pa.p.3poz.1

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy urządzenie do wysokoprzepływowego wspomagania oddychania HFNC amerykańskiej firmy, wyposażone dodatkowo w przepływomierz tlenowy zapewniający uzyskanie przepływu tlenu w zakresie 0-60L/min. Urządzenie zapewniające stały przepływ ogrzanych gazów do pacjenta wyposażone w jednocentowe akcesoria i filtry bakteryjno-wirusowy zapewniający możliwość korzystania między różnymi pacjentami bez konieczności sterylizacji urządzenia. Urządzenia o parametrach technicznych:

AD 7. Regulacja parametrów temperatury i całkowitego przepływu sterowana z pozycji urządzenia. Przepływ ilości tlenu ustalany na przepływomierzu.

Ad 9.  Możliwość ustalenia płynnego przepływu w zakresie 10-60L/min. Dostępna regulacja co 0,5L.

Ad 10. Stężenie tlenu regulowane w zakresie od 21 do 100 %, bez możliwości ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu.

Ad 11. Wbudowany mikser gazów z sensorem stężenia tlenu, umożliwiający precyzyjne wyświetlanie FIO2. Przepływ ilości tlenu ustalany na przepływomierzu.

Ad 12. Czas wstępnego nagrzania do temperatury 31°C zajmuje kilka minut. Producent nie podaje dokładnego czasu osiągnięcia zadanej temperatury 31°C. Maksymalny czas rozgrzania <30min.

Ad 13. Bez konieczności osuszania aparatu.

Ad 16. Statyw wyposażony w 5 kółek z możliwością blokady na każdym kole.

Ad 18. Wysokość statywu regulowana w zakresie 145 cm do 215 cm.

Ad 19. Półka o wymiarach 330 mm x 290 mm.

Ad 20. Waga 5,6 kg

Ad 21. Wymiary urządzenia : 320 mm x 320 mm x 210 mm

Ad 22. Zasilanie: 50-60 Hz 100-240 V

Ad 25. Filtr powietrza 5 szt.

Wyposażenie:

Ad. 23 Zestaw nawilżający dedykowany dla 1 pacjenta  - złożony z :  filtr przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy - na 24 h stosowania u 1 pacjenta, komora nawilżacza automatycznie napełniająca się - na 7 dni stosowania u 1 pacjenta, łącznik/adapter oddechowy - na 7 dni stosowania u 1 pacjenta, każdy z elementów zestawu można dokupić osobno dodatkowo. Ilość zestawów 5 szt.

Ad 24. Aplikator kliniczny do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), podgrzewany na całej długości zapewniający ciepły i nawilżony gaz oddechowy, podgrzewany aż do nosa pacjenta (łącznie z kaniulą nosową), bez kondensatu. Kaniula wyposażona w końcówki nosowe wykonane z miękkiego silikonu z poduszkami podtrzymującymi. Bez lateksu i ftalanów. Jednopacjentowy. Występuje w czterech rozmiarach, oznaczonych kolorami: S, Standard, Standard+, Large zapewniające zróżnicowany przepływ w zależności od wielkości. Czas wymiany co 15 dni. Aplikator w rozmiarze Large w ilości 5 szt.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytania dotyczące załącznika nr 6 – projekt umowy

Pytanie 1 – dotyczy §6 ust. 1 tiret 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę kar umownych do wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy asortymentu za każdy dzień zwłoki. ”,

informuję:

Pytania dotyczące SIWZ

Pakiet nr3 - urządzenie do terapii wysokimi przepływami ( HFNC )

Załącznik nr: pa.p.3poz.1

AD 7. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad 9.   NIE, zgodnie z SWZ.

Ad 10. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad 11. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad 12. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad 13. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad 16. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad 18. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad 19. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad 20. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad 21. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad 22. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad 25. TAK, zamawiający dopuszcza.

Wyposażenie:

Ad. 23 TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad 24. TAK, zamawiający dopuszcza.

Pytania dotyczące załącznika nr 6 – projekt umowy

Pytanie 1 – dotyczy §6 ust. 1 tiret 2

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy