## 1FC
|  | Formularz cenowy nr 18 / 2021 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 1 - Jednorazowe jałowe obłożenia operacyjne
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN
1 | Jałowy zestaw do zabiegów brzuszno–kroczowych do chirurgii i ginekologii zawierający: 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o min. wym. 140 x 190 cm (wzmocnienie o wym. 75x190 cm) 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo o wym. 80 x 145 cm (+/-5 cm) 1 x serweta brzuszno-kroczowa z wbudowanymi osłonami na kończyny o wym. 230 x 250 cm +/-10cm) z otworami 19 x 29 cm i 9 x 12 cm. oraz wbudowanymi taśmami do mocowania dremów i pady chłonne (brzuch 60 x 120 cm, krocze 50 x 85 cm). Wymagania: Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (należy dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu) Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 | op | 100
2 | Jałowy zestaw do laparoskopii do chirurgii i ginekologii o składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o min. wym. 140 x 190 cm (wzmocnienie o wym. 75x190 cm) 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo o wym. 80 x 145 cm (+/-5 cm) 1 x serweta do zabiegów laparoskopii o wym. 300 x 250 cm (+/-10 cm) z padem chłonnym i oknem 28 x 32 cm oraz torbami na narzędzia chirurgiczne umieszczonymi po obu stronach serwety 4 x ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 33 cm Wymagania: Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (należy dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu) Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 | kpl | 200
3 | Jałowy zestaw do chirurgii otolaryngologicznej i zabiegów tarczycy o min. składzie 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o min. wym. 140 x 190 cm (wzmocnienie o wym. 75x190 cm) 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo o wym. 80 x 145 cm (+/-5 cm) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna, typu „U” (6,5 x 40 cm) o wym. 125 x 150 cm z padem chłonnym o min. wym. 40 x 45 cm 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 200 cm (+/-10 cm) z padem chlonnym o min. wym. 50 x 75 cm 1 x taśma samoprzylepne o min. wym.10 x 50 cm 4 x ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 33 cm Wumagania: Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (należy dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu) Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 | op | 50
4 | Jałowy zestaw ginekologiczny z workiem zbierającym płyn o składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o min. wym. 140 x 190 cm 1 x samoprzylepna serweta ginekologiczna o wym. 290 x 250 cm (+/- 5 cm) z workiem do zbiórki płynów i otworem ( 9 x 12 cm) 1 x nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm (+/-5 cm) 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x ręcznik celulozowy o min. wym.30 x 33 cm Wymagania: Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (należy dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu) Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 | op | 100
5 | Zestaw obłożeń do cesarskiego cięcia o min. składzie: 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo o wym. 80 x 145 cm (+/-5 cm) 1 x serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250 x 315 cm (ułożenie płasko na stole) 1 x chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm 1 x taśma samoprzylepna o min. wym.10 x 50 cm 2 x ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 33 cm Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać sie z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 55 g/m2. Gramatura wzmocnień min. 110 g/m2. | op | 200
6 | Jałowy zestaw serwet uniwersalnych jałowych z dodatkowymi wstawkami chłonnymi o min. składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (wzmocnienie o wym. 75x190 cm) 1 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo o wym. 80 x 145 cm (+/-5 cm) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna o wym. 150 x 240 cm (+/-5 cm) z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 50x75cm 1 x samoprzylepna serweta operacyjna o wym. 200 x 175 cm (+/-5 cm) z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 50x75 cm 2 x samoprzylepna serweta operacyjna o wym. 75 x 90 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 35 x 90 cm 1 x taśma samoprzylepna o min. wym. 10 x 50 cm 4 x ręcznik celulozowy o min. wym. 30 x 30 cm Wymagania: Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (należy dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu) Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 | op | 600
7 | Jałowy zestaw serwet uniwersalnych do zabiegów wysokoseptycznych o min. składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (wzmocnienie o wym. 75x190 cm) 1 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo o wym. 80 x 145 cm (+/-5 cm) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna o wym. 240 x 150 cm (+/-5 cm) z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 50x75 cm 2 x samoprzylepna serweta operacyjna o wym. 75 x 90 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 35 x 90 cm 1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza 25 miejsc (11 x 5 x 3 cm ) magnetyczny 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm 1 x taśma przylepna o min. wym. 10 x 50 cm 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (+/-2 cm) 4 x ręcznik celulozowy o min. wym. 30 x 33 cm Zestawy zgodne z EN13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw z min.4 naklejkami zawierającymi LOT, REF, datę ważności. | op | 20
8 | Jałowy zestaw do zabiegów chirurgii biodra i żylakow kończyn dolnych o minimalnym składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy (stanowi owinięcie zestawu) wzmocniona o min. wym. 140 x 190 cm (wzmocnienie o wym. 75x190 cm) 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo o min. wym. 80 x 145 cm (+/-5 cm) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna o wym. 170 x 300 cm (+/-10 cm) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” o wym. 245 x 280 cm (+/-5 cm) z padem chłonnym (min. wym. 150 x 160 cm) i wycięciem U o wym. 10 x 95 cm (+/-5 cm) 1 x serweta nieprzylepna 150 x 200 cm (+/- 5 cm) 1 x serweta nieprzylepna o min. wym. 75 x 90 cm 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm 2 x taśmy samoprzylepne o min. wym.10 x 50 cm 4 x ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm Wymagania: Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (należy dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu) Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 | op | 250
9 | Jałowy zestaw do operacji dłoni/stopy o min. składzie: 1x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 (wzmocnienie o wym. 75x190 cm). 1 x serweta na stolik Mayo o wym. 80 x 145 cm (+/- 5cm) składana teleskopowo 1 x serweta do operacji dłoni/stopy o wym. 320 x 245cm (+/- 10 cm) z padem chłonnym i z samouszczelniającym się otworem (Ø 3 cm) 1 x serweta nieprzylepna o wym. 100 x 175 cm (+/-5 cm) 2 x ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x cm Wymagania: Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (należy dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu) Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 | op | 50
10 | Jałowy zestaw pomocniczy o min. składzie: 1 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40 g/m² 1 x pojemnik na igły i skalpele 25 miejscmagnetyczny funkcją bezdotykowego zdejmowania z trzonków 3 i 4 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm kontrastujący w RTG, samoprzylepny. | op | 50
11 | Osłona na kable video 12,5 x 230 cm PE - kartonowa prowadnica | op | 160
12 | Jałowa serweta samoprzylepna 2 warstwowa z samoprzylepnym otworem o śr. 7 cm o wym. 50 x 60 cm (+/-5 cm) | op | 5
13 | Jałowa osłona na stolik Mayo o wy miarach 80 x 145 +/- 5 cm skladana teleskopowo | op | 100
14 | Jałowy zestaw do cementu o min. składzie: 1 x miska plastikowa ze szpatułką do cementu kostnego 500 ml 12 x 6 cm 2 x rękawica chirurgiczna 8,5 lateksowa pudrowana | op | 50
15 | Prześcieradło sterylne z przylepcem 240 cm x 150 cm | op | 200
wartość łącznie :
WYMAGANIA
1. Zestaw przygotowany do transportu ma posiadać dodatkowe opakowanie kartonowe.
2. Wszystkie zaoferowane zestawy w poz. 1 - 9 mają posiadać certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, a wykonawca ma
dołączyć uwierzytelnione ich kopie DO OFERTY.

## 2FC
|  |  |  | Formularz cenowy nr 18 / 2021 |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Pakiet nr 2 - Szybki test antygenowy SARS CoV-2
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN
1 | Szybki test antygenowy SARS CoV-2 | szt | 8000
wartość łącznie :
WYMAGANIA
Szybki test immunochromatograficzny, do wykrywania antygenów wirusa SARS-CoV-2, obecnych w ludzkiej nosogardzieli.
* testy muszą spełniać aktualne wymogi stawiane przez Prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Zarządzenie Nr 189/2020/DSOZ z dnia 1 grudni 2020 r.),
* testy musza spełniać minimalne wymagania w zakresie czułości ≥ 90 % i
swoistości ≥ 97 %, zgodnie z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro,
* testy posiadają kartę charakterystyki produktu (karta SDS).
* produkt zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie i jako wyrób medyczny do diagnostyki in vitro opatrzony znakiem zgodności CE zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE
* testy znajdują się na wspólnej liście wzajemnie uznawanych szybkich testów antygenowych na COVID-19, uzgodnionej przez Komitet UE ds. Bezpieczeństwa Zdrowia
* Wymagana jest co najmniej jedna publikacja w literaturze naukowej, zawierająca ocenę testu szybkiego w porównaniu z testem molekularnym RT-PCR, przeprowadzona na min 200 próbach dodatnich
* testy nie wymagają użycia czytnika, odczyt wyniku po maksymalnie 10- 15 minutach od dodania materiału badanego,
Wymagany kompletny zestaw testowy, kasetkowy zawierający co najmniej:
* sterylne wymazówki do pobierania próbek z nosogardzieli
* kasetki testowe
* bufory ekstrakcyjne - wymagane pojedyncze dla każdego oznaczenia/pacjenta
* nasadka z kroplomierzem
* instrukcja testu w języku polskim
* Kontrola pozytywna 1 sztuka- w zestawie
* Kontrola negatywna 1 sztuka - w zestawie
* Limit detekcji testu SARS-CoV-2 Ag Rapid Test wynosi 1.6x102TCID50/mL.
Brak występowania reakcji krzyżowych z organizmami:
Human Coronavirus HKU1
Human Coronavirus OC43
Human Coronavirus NL63
Human Coronavirus 229E
New Type H1N1 Influenza Virus (2009)
Seasonal H1N1 influenza virus
H3N2
H5N1
H7N9