### Nasz znak: NZP-          /10/2020	              	    Racibórz, dn.: 01.10.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 23/2020 - pytanie nr 1

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Znak sprawy: 23/2020  - Dostawa sprzętu medycznego.

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam pytania dotyczące postępowania.

Pytanie 1 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, pkt. 7, 9, 10)

Prosimy o dopuszczenie myjni, znacznie wygodniejszej w użytkowaniu, nieposiadającej wysuwanych koszy, z załadunkiem endoskopów od góry, gdzie komory otwierane są poprzez automatyczny przycisk nożny, dzięki czemu nie ma potrzeby odkładania brudnego endoskopu, jak również schylania się w celu wysunięcia kosza oraz montażu endoskopu.

Pytanie 2 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, pkt. 9)

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga w pełni automatycznej myjni umożliwiającej równoczesne lub asynchroniczne mycie i dezynfekcję dwóch endoskopów?

Pytanie 3 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, pkt. 8)

Prosimy o dopuszczenie myjni endoskopowej posiadającej 7-calowy, kolorowy, dotykowy ekran TFT z intuicyjnym graficznym menu w języku polskim.

Pytanie 4 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, pkt. 11)

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią normy PN-EN ISO 15883-4,. 5.2.2.4 każdy kanał endoskopu był zasilany niezależnie, pod różnym ciśnieniem, w zależności od średnicy kanału przez osobną pompę? Zasilanie wszystkich kanałów pod tym samym ciśnieniem niesie ze sobą poważne ryzyko uszkodzenia kanałów o najmniejszych średnicach. W innym przypadku, zgodnie z treścią ww. normy, wytwórca myjni powinien udowodnić, że został osiągnięty lub przekroczony minimalny przepływ przez każdy kanał, wymagany do skutecznego czyszczenia, dezynfekcji i płukania każdego kanału wyrobu poddawanego procesowi. Prosimy o wskazanie jakich dowodów na potwierdzenie spełnienia wymagania normy, będzie oczekiwał Zamawiający od Wykonawcy.

Pytanie 5 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, pkt. 12)

Czy zamawiający wymaga, żeby myjnia wykorzystywała do procesu dezynfekcji jednorazowe środki chemiczne zarówno wysoko temperaturowe na bazie aldehydu glutarowego, jak również niskotemperaturowe na bazie kwasu nadoctowego do wyboru przez Zamawiającego? Kwas nadoctowy swoje najlepsze właściwości osiąga w temp. <45oC, w przypadku podwyższonej temperatury może powodować korozję, dlatego trudno tutaj mówić o procesie wysokotemperaturowym.

Pytanie 6 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, pkt. 13)

Czy Zamawiający wymaga, by urządzenie posiadało zabezpieczenie, uniemożliwiający przeprowadzenie cyklu w momencie, w którym przyłącze do testu szczelności nie zostało podłączone? Tylko takie rozwiązanie gwarantuje, że test szczelności będzie wykonywany podczas każdego cyklu, co daje gwarancje, że nie dojdzie do uszkodzenia endoskopu?

Pytanie 7 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, pkt. 15)

Prosimy o dopuszczanie rozwiązania, gdzie lampa UV, instalowana jest po za myjnią, w systemie zmiękczania wody. Dzięki takiemu rozwiązaniu, lampa nie jest narażona na uszkodzenie, a woda, która do trafia do myjni jest już wcześniej wysterylizowana.

Pytanie 8 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, pkt. 17)

Czy Zamawiający dopuści myjnię zasilaną prądem jednofazowym?

Pytanie 9 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, pkt. 19)

Prosimy o dopuszczenie komory wykonanej z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych, temperatury, kwasów  i aldehydów?

Pytanie 10 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, pkt. 20)

Czy Zamawiający wymaga by myjnia umożliwiała identyfikację personelu, endoskopów oraz pacjentów za pomocą systemu kodów kreskowych wprowadzanych do pamięci myjni za pomocą skanera?

Pytanie 11 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 15883-4, myjnia zgłaszała ewentualną niedrożność kanału, ale też dodatkowo pozwalała zidentyfikować zablokowany kanał?

Pytanie 12 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, OGÓLNE)

Ze względu na fakt, że na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, umożliwiające szybkie procesowanie endoskopu, czy Zamawiający wymaga urządzenia,  w którym w pełni automatyczny cykl trwa nie więcej niż 30 minut?

Pytanie 13 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, OGÓLNE)

Ponieważ na rynku dostępne są różne endoskopy, o różnej ilości i średnicach kanałów, czy Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało minimum 12 pomp, co daje gwarancje podłączenia dwóch, 6-kanałowych endoskopów?

Pytanie 14 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie umożliwiało wizualną identyfikację stanu pracy urządzenia bez potrzeby korzystania z panelu sterowania poprzez np. zmieniający kolory pasek LED lub obręcze wokół przycisków otwierania komór?

Pytanie 15 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała możliwość procesowania jednego endoskopu z dwukrotnie mniejszym zużyciem mediów i środków chemicznych niż przy procesie na dwa endoskopy?

Pytanie 16 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga myjni, w której można zastosować preparaty co najmniej dwóch różnych producentów, również w okresie gwarancji?

Pytanie 17 – zestawienie parametrów wymaganych i granicznych – załącznik pa.p.1poz.1 (pakiet 1, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga myjni, która posiada wbudowaną drukarkę z wydrukiem w j. polskim? ”,

informuję:

Ad.1. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.2. Zamawiający potwierdza, że wymaga możliwość mycia i dezynfekcji 1 endoskopu lub 2 równocześnie ale dopuszcza również asynchroniczne mycie i dezynfekcję dwóch endoskopów.

Ad.3. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymogu komunikatów pisemnych w języku polskim.

Ad.4. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Ad.5. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Ad.6. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Ad.7. Zgodnie z SIWZ.

Ad.8. Zamawiający dopuści myjnie zasilaną prądem jednofazowym pod warunkiem, że program mycia i dezynfekcji nie będzie trwał dłużej niż 50 minut.

Ad.9. Zgodnie z SIWZ.

Ad.10. Zgodnie z SIWZ.

Ad.11. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Ad.12. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Ad.13. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Ad.14. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Ad.15. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Ad.16. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Ad.17. Zgodnie z SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy