## FC
|  | Formularz cenowy nr 6 / 2021 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 1 - Zespolenia ortopedyczne - implanty do zabiegu stawu biodrowego
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN
1 | Trzpień krótki, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu umożliwiającymi doskonałą stabilizacje oraz osteointegracje. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 119 mm, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2 mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12 | szt | 2
2 | Głowa metalowa o średnicy 36mm, 40mm wysokopolerowana, 3 długości szyjki , konus 12/14 | szt | 75
3 | Wkład polietylenowy zatrzaskowy z polietylenu wysokiej gęstości, z pierścieniem tytanowym, w rozmiarach 54-76mm, ze skokiem, co 2mm, o średnicy wewnętrznej 28mm i 32mm. | szt | 25
4 | Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115 mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni, trzpień w wersji standardowej oraz wersji High Offset (o odsuniętej bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki), stożek 12/14. | szt | 53
5 | GŁOWA METALOWA - wykonana z CoCrMo o średnicy zawnętrznej 28mm,32mm w minimum czterech długościach szyjki. | szt | 38
6 | PANEWKA hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, wkładek w całości metalowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) w komplecie razem z panewką ma być zaślepka. | kpl | 50
7 | WKŁADKI PANEWKOWE - wykonane z polietylenu typu crosslink, w wersji symetrycznej i asymetrycznej, dla głów 28mm, 32mm i 36mm | kpl | 50
8 | TRZPIEŃ modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125' kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej | kpl | 55
9 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; składająca się z głowy wewnętrznej o średnicy 22.225 mm w 2 dł. szyjki lub 28mm w 5 dł. szyjki oraz głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm oraz w 19 rozmiarach (39mm - 57mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 22.225mm; pasująca na stożek 12/14. | kpl | 40
wartość łącznie :
WYMAGANIA
Wykonawca zagwarantuje zamawiajacemu 2 szt. narzędzi kompatybilnych z trzpieniem cementowym i bezcementowym oraz podajnik do panewki w wersji zakrzywionej.