### Nasz znak: NZP-          /04/2021	              	    Racibórz, dn.: 20.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 9/2021 - pytanie nr 1

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„dotyczy:

„DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO”

Nr sprawy: 9/2021

Jako wieloletni dostawca wysokiej jakości aparatury medycznej zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do powyższego postępowania urządzeń o poniższych parametrach.

Pragniemy nadmienić, że do dnia dzisiejszego dostarczyliśmy do wielu placówek sprzęt medyczny, który działa bezawaryjne  i cieszy się pozytywną opinią użytkowników.

Załącznik nr: pa.p.6poz.1

Pompa infuzyjna strzykawkowa szt. 15.

– Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe do podawania dożylnego, sterowane elektronicznie umożliwiające współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, z technologiczną możliwością podaży dotętniczej, lecz bez jej udokumentowania?

–  Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a  dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.

–  Pkt. 10	 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do stacji dokującej, wraz z uchwytem do przenoszenia, przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

– Pkt. 11    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez zintegrowanej z obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.

– Pkt. 21    Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

– Pkt. 23    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową w której programowany bolus wynosi: dawka 0,1 – 50 ml,  objętość/czas 0,1-1800 ml/h oraz bez trybu „manualnego przesunięcia tłoka” ?  Tryb „manualnego przesunięcia tłoka” nie jest bezpiecznym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę budowę pompy i zastosowanie kliniczne. Bardziej dokładne i bezpieczne będzie manualne podanie leku przez wykfalifikowane osoby, bezpośrednio, bez użycia pompy. Dodatkowo manualne przesuwanie tłoka przy włączonej infuzji ingeruje w mechanizmy pompy i po dłuższym czasie może doprowadzić do uszkodzeń.

– Pkt. 25	Co Zamawiający miał na myśli wymagając opcji wypełnienia linii w 3 trybach ? Obowiązkowym, nieobowiązkowym oraz zalecanym ?

– Pkt. 25    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z trybem obowiązkowym rozumianym jako prowadzenie podstawowej infuzji z wykorzystaniem parametrów objętości do podania, prędkości i czasu, trybem nieobowiązkowym jako możliwość podania bolusa manualnego lub automatycznego podczas infuzji i trybem zalecanym rozumianym jako prowadzenie infuzji na podstawie zakresu dawek konkretnego leku w trybie korzystającym z biblioteki leków ? Takie rozwiązanie wydaje się być bardziej praktyczne.

– Pkt. 30	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z 12 poziomami ciśnienia okluzji ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy.

– Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez funkcji automatycznego startu po zaprogramowanej przerwie (Standby), w zamian za funkcję trybu sekwencyjnego z możliwością programowania przerwy w infuzji? Główna funkcja Standby w większości urządzeń ma na celu wprowadzenie urządzenia w niski pobór mocy i do ewentualnego przypomnienia użytkownikowi o końcu zaplanowanej przerwy. Automatyczne wznowienie nie jest komfortowe, szczególnie dla pacjenta w momencie wystąpienia innych nieprzewidywanych sytuacji zdrowotnych lub okolicznościowych.

– Pkt. 40	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez funkcji wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia ? Jest to funkcja wprowadzona tylko przez jednego producenta pomp, a dodatkowo taka opcja znajduje o wiele szersze zastosowanie podczas kontrolowania przepływów podczas podglądu centrali. Powołując się na zasadę konkurencyjności i nieograniczony rodzaj przetargu, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tego punktu.

– Pkt. 41	Co Zamawiający miał na myśli wymagając wbudowaną w pompę możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału?

– Pkt. 41	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością wprowadzenia nazwy oddziału bezpośrednio w menu pompy jako możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału ? Możliwość podejrzenia wprowadzonego oddziału w menu pompy jest bardzo prostą i wystarczającą metodą podglądu ustawień.

– Pkt. 49/50 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z ogólnym alarmem błędu instalacji strzykawki, który posiada w sobie zarówno alarm braku lub źle założonej strzykawki oraz otwartego uchwytu komory strzykawki ? Konstrukcja oferowanej pompy pozwala w łatwy i szybki sposób zlokalizować miejsce, w którym jest problem ze strzykawką.

– Pkt. 56	Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z możliwością łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt. przy użyciu elementów dodatkowych? Taki proces nie zajmuje więcej czasu i jest zdecydowanie wystarczający do sprawnego funkcjonowania.

– Pkt. 59  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF i lepszą klasą ochrony obudowy IP 34? Klasa I ochrony przed defibrylacją jest zdecydowanie wystarczająca dla urządzenia tego typu, a dodatkowa zaleta w postaci wzmocnionej obudowy powoduje, że pompa jest bardzo trwałym urządzeniem.

– Pkt. 67	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do statywów oraz stacji dokujących przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a  dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.

– Pkt. 45  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością komunikacji tylko za pomocą nowoczesnego interfejsu USB typ C ? Porty RS232 czy Ethernet są przeznaczone do komunikacji w dedykowanej stacji dokującej.

– Pkt. 48 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością łączenia pomp w moduły po 2 szt. zasilane jednym przewodem, przy użyciu opcjonalnej stacji dokującej?

Załącznik nr: pa.p.6poz.2

Pompa infuzyjna objętościowa szt. 5.

– Pkt. 5  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe do podawania dożylnego sterowane elektronicznie, umożliwiające współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi z techniczną możliwością, lecz bez udokumentowania możliwości podaży dotętniczej ?

–  Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z niewidocznym auto-testem po założeniu drenu ? Oferowana pompa nie uruchomi infuzji, póki zestaw nie będzie dobrze założony.

–  Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe wyposażone w automatycznie blokowany zacisk, zamiast zacisku na drenie infuzyjnym ? Oferowana pompa ma możliwość obsługi wszystkich standardowych zestawów infuzyjnych, Zamawiający nie jest przez to narażony na kupowanie akcesoriów od producenta co nie generuje niepotrzebnych kosztów.

– Pkt. 22    Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

–  Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z funkcją programowania czasu infuzji od 1min – 99 godzin 59 minut ? Jest to zdecydowanie wystarczający czas do prowadzenia każdej infuzji pacjentowi.

–  Pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe bez ostrzeżenia przekroczenia czasu pracy założonego zestawu ?

– Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z 12 poziomami ciśnienia okluzji ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy.

– Pkt. 28 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe ze zróżnicowaną prędkość KVO programowana przez użytkownika w zakresie od 0,1 do 5 ml/h ?

– Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z programowaniem ciśnienia okluzji w zakresie od 75 – 900 mmHg z rozdzielczością 75 mmHg ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy i poprawnego zaprogramowania ciśnienia względem podawanego leku.

– Pkt. 34   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z wbudowaną biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały ? Są to podstawowe i powszechnie używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.

– Pkt. 48 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z możliwością łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt. przy użyciu elementów dodatkowych? Taki proces nie zajmuje więcej czasu i jest zdecydowanie wystarczający do sprawnego funkcjonowania.

– Pkt. 49    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe bez zintegrowanej z obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.

–  Pkt. 50/51 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a  dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.

– Pkt. 54  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF i lepszą klasą ochrony obudowy IP 24? Klasa I ochrony przed defibrylacją jest zdecydowanie wystarczająca dla urządzenia tego typu, a dodatkowa zaleta w postaci wzmocnionej obudowy powoduje, że pompa jest bardzo trwałym urządzeniem. ”,

informuję:

Załącznik nr: pa.p.6poz.1

Pompa infuzyjna strzykawkowa szt. 15.

– Pkt. 5

NIE, zgodnie z SWZ.

–  Pkt. 9

NIE, zgodnie z SWZ.

–  Pkt. 10

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 11

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 21

TAK, zamawiający dopuszcza.

– Pkt. 23

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 25

Opcja wypełnienia linii w trzech trybach to możliwość wypełnienia linii za pomocą pompy,

wypełnienia za pomocą pompy lub grawitacyjnie, wypełnienia linii wyłącznie grawitacyjnie.

– Pkt. 25

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 30

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 35

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 40

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 41

Zamawiający ma na myśli skonfigurowanie menu pompy dla potrzeb konkretnego oddziału.

– Pkt. 41

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 49/50

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 56

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 59

TAK, zamawiający dopuszcza.

– Pkt. 67

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 45

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 48

NIE, zgodnie z SWZ.

Załącznik nr: pa.p.6poz.2

Pompa infuzyjna objętościowa szt. 5.

– Pkt. 5

NIE, zgodnie z SWZ.

–  Pkt. 18

NIE, zgodnie z SWZ.

–  Pkt. 20

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 22

TAK, zamawiający dopuszcza.

–  Pkt. 23

TAK, zamawiający dopuszcza.

–  Pkt. 24

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 26

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 28

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 31

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 34

TAK, zamawiający dopuszcza.

– Pkt. 48

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 49

NIE, zgodnie z SWZ.

–  Pkt. 50/51

NIE, zgodnie z SWZ.

– Pkt. 54

TAK, zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy