### Nasz znak: NZP-          /04/2021	              	    Racibórz, dn.: 26.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 9/2021 - pytanie nr 8

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu medycznego”. Oznaczenie sprawy: 9/2021.

Zgodnie z Art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ww. przetargu.

Pytania dotyczące SIWZ

Pakiet nr 2 – HNFC

Pytanie 1

Czy zamawiający oczekuje urządzeń wyposażonych w filtr przeciw bakteryjno-wirusowy chroniący kolejnych pacjentów przed zakażeniami wewnątrz szpitalnymi? Takie rozwiązanie jest szczególnie istotne w dobie zakażenia Covid-19 którego transmisja następuje droga kropelkową.

Pytanie 2

Czy zamawiający oczekuje urządzenia, które będzie mogło być stosowane u pacjentów z hiperkapnią i hipoksemią co potwierdzają niezależne badania kliniczne?

Pytanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie najwyższej klasy aparatu do terapii HFNC firmy Masimo TNI softFlow 50 o następujących parametrach technicznych:

Ad 7 Parametrów techniczych: Regulacja parametrów temperatury i przepływu sterowana z pozycji urządzenia. Regulacja ilości tlenu ustawiana nadołączonym przepływomierzu.

Ad 8 Parametrów technicznych: Regulowany zakres ustawienia temperatury w sposób płynny 30-37°C, zmiana co 1°C.

AD 9 Możliwość ustawienia precyzyjnego przepływu w zakresie 10-60L/min zmiana co 0,5L

Ad 10 Parametrów technicznych: Stężenie tlenu w zakresie od 21 % do 100 %. ( bez możliwości ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu)

Ad 11 Parametrów technicznych: Mikser gazów bez możliwości sterowanie stężeniem tlenu FiO2 w zakresie 21-100% z pozycji urządzenia. Przepływ tlenu ustawiany za pomocą przepływomierza. Aparat automatycznie przelicza FiO2 i pokazuje jego wartość w oparciu o określony przepływ całkowity i przepływ tlenu.

Ad 13 Parametrów technicznych: Bez trybu osuszania aparatu

Ad 18 Parametrów technicznych: Wysokość statywu regulowana w zakresie 144-225 cm

Ad 19 Parametrów technicznych: Półka o wymiarach 34 cm x 29,5cm

Ad 20 Parametrów technicznych: Waga 5,6 kg

Ad 21 Parametrów technicznych: Wymiary urządzenia 32 x 32 x 21cm

Ad 23, 24. Parametrów technicznych: Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem zintegrowany razem z wąsami tlenowymi - powietrze jest podgrzewane na całej długości (układ włącznie z wąsami tlenowymi) od urządzenia do pacjenta. Dodatkowo set higieniczny dedykowany dla 1 pacjenta do terapii ogrzanym i nawilżonym powietrzem, złożony z komory nawilżacza (samo napełniającej się), mostka połączeniowego, filtra p. bakteryjnego/p. wirusowego, do pracy w zakresach 10-60 L/min, wszystkie elementy tworzą komplet, tzn. znajdują się w jednym opakowaniu, na opakowaniu czytelna data produkcji. Proponowane urządzenie posiada specjalne aplikatory wraz z wąsami tlenowymi prowadzące bezpośrednio między urządzeniem a pacjentem oraz zestaw nawilżający dedykowany dla 1 pacjenta - złożony z : filtr przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, komora nawilżacza automatycznie napełniająca się, łącznik/adapter oddechowy. (Każdy element można dokupić osobno dodatkowo). Aplikator kliniczny do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). Kaniula wyposażona w końcówki nosowe wykonane z miękkiego silikonu z poduszkami podtrzymującymi. Ogrzewane na całej długości. Bez lateksu i ftalanów. Jednopacjentowy. Występuje w czterech rozmiarach, zależnych od przepływu, oznaczonych kolorami: S – przepływ do 20l/min, Standard przepływ do 25l/min, Standard+ przepływ do 35L/min, Large – przepływ do 60L/min zapewniające zróżnicowany przepływ w zależności od wielkości. 5 szt zestawów.

Pakiet nr 6 - pompy

Pompa infuzyjna strzykawkowa szt. 15.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych strzykawkowych o następujących parametrach:

| Lp. | Opis parametru |
| --- | --- |
| 1. | Stosowanie strzykawek 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. – fabrycznie skalibrowane - minimum 5 typów strzykawek występujące na rynku polskim, w tym min. trzech polskich producentów. |
| 2. | Możliwość skalibrowania min. dwóch dodatkowych typów strzykawek |
| 3. | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-2000 ml/h |
| 4. | Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 – 99,99 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h |
| 5. | Dokładność szybkości dozowania ≤ +/-2% |
| 6. | Bolus manualny i automatyczny |
| 7. | Programowanie parametrów podaży Bolus-a • objętość / dawka • czas lub szybkość podaży |
| 8. | Szybkość bolusa programowana w zakresie 0,1-2000 ml/h |
| 9. | Objętość bolusa programowana w zakresie 0,1 - 9999 |
| 10. | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji |
| 11. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml , ng, μg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq na kg wagi ciała na min, godz., 24 godz. . |
| 12. | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy – rejest 2000 zdarzeń |
| 13. | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 75 do 975 mm Hg |
| 14. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji, 12 progów . . |
| 15. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus. Rejestracja zdarzeń alarmowych. |
| 16. | Rozbudowany system alarmów: • 5 min do opróżnienia strzykawki • 5 min do końca infuzji • pusta strzykawka • koniec infuzji • okluzja • nieprawidłowe mocowanie strzykawki • czas do rozładowania akumulatora • akumulator rozładowany • pompa uszkodzona . |
| 17. | Czas pracy z akumulatora minimum 10 h przy infuzji 5ml/h. |
| 18. | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ≤6h |
| 19. | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: • bez konieczności przykręcania • automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej . |
| 20. | Kolorowy wyświetlacz LCD ; |
| 21. | Możliwość wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - prędkość infuzji, - objętość do podania VTBI , - łączna objętość podana, - stan naładowania akumulatora, - wartość limitu ciśnienia - aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej , - aktualne ciśnienie w drenie podane w formie piktogramu , - stan infuzji (w toku lub zatrzymana). |
| 22. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |
| 23. | Proces programowania wspomagany podpowiedziami ekranowymi |
| 24. | Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , bez stosowania dodatkowych elementów . |
| 25. | Klawiatura symboliczna |
| 26. | Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu |
| 27. | Funkcja ręcznego oraz automatycznego blokowania klawiatury- blokada następuje po naciśnięciu właściwego przycisku lub po upływie zaprogramowanego czasu. |
| 28. | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 29. | Waga maksymalna 2,5 kg |
| 30. | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V |
| 31. | Ochrona przed zalaniem; min IP23; Typ CF; klasa I ; odporna na defibrylację |

Pompa infuzyjna objętościowa szt. 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych objętościowych o następujących parametrach:

| Lp. | Opis parametru |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie |  |
| 2 | Pompa posiada możliwość pracy z czujnikiem kropli jak również bez czujnika. |  |
| 3 | Możliwość wykrywania powietrza w drenie |  |
| 4 | Regulowana czułość detektora powietrza 6 stopni. |  |
| 5 | Zakres szybkości dozowania: w zakresie 0.1 – 2000 ml/h |  |
| 6 | Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 – 99,99 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h |  |
| 7 | Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką) |  |
| 8 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
| 9 | Możliwość programowania parametrów bolusa • Objętość / dawka • czas / szybkość podaży |  |
| 10 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml , ng, μg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq na kg wagi ciała na min, godz., 24 godz. . |  |
| 11 | Biblioteka leków – wbudowana lista 40 leków z możliwością rozszerzenia do 2000 |  |
| 12 | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy – rejest 2000 zdarzeń |  |
| 13 | Praca pompy w trybach : ciągłym; przerywanym; wieloetapowym; wzrost/stała/spadek |  |
| 14 | Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie 75-975 mm Hg, |  |
| 15 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji, 12 programowanych progów. |  |
| 16 | Wykrywanie okluzji powyżej pompy ( pojemnik/ pompa) |  |
| 17 | Wykrywanie okluzji poniżej pompy (pompa/pacjent) |  |
| 18 | Alarmy: • 5 min. do końca podaży zaprogramowanej objętości • podana zaprogramowana objętość • przepływ za mały / za duży • powietrze w drenie • okluzja • czas do rozładowania akumulatora • akumulator rozładowany • zanik zasilania sieciowego • pompa uszkodzona |  |
| 19 | Czas pracy z akumulatora 9 h @ 25 ml/h |  |
| 20 | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ≤6h |  |
| 21 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: • mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, • automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej. |  |
| 22 | Możliwość wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - prędkość infuzji, - objętość do podania VTBI , - łączna objętość podana, - stan naładowania akumulatora, - wartość limitu ciśnienia - aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej , - aktualne ciśnienie w drenie podane w formie piktogramu , stan infuzji (w toku lub zatrzymana). |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 24 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim |  |
| 25 | Proces programowania wspomagany podpowiedziami ekranowymi |  |
| 26 | Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , bez stosowania dodatkowych elementów . |  |
| 27 | Waga pompy 2,5 kg |  |
| 28 | Możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu |  |
| 29 | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V |  |
| 30 | Ochrona przed zalaniem; min IP23; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację |  |

Pytania dotyczące załącznika nr 6 – projekt umowy

Pytanie 1 – dotyczy §7 ust. 1 tiret 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę kar umownych do wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy asortymentu za każdy dzień zwłoki. ”,

informuję:

Pytania dotyczące SIWZ

Pakiet nr 2 – HNFC

Ad.1. - Ad.3.

Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, ale prosi o dopuszczenie aparatu HFNC o zaproponowanych przez siebie parametrach.

Przepis art.135 ust.1 odnosi się do sytuacji, gdy Wykonawca nie rozumie treści SWZ i w celu jej  zrozumienia zwraca się do Zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumienie art.135 ust.1 PZP jest istotne, ponieważ przepisy PZP nie obligują Zamawiającego do obowiązku udzielania wyjaśnień, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, zgodnie z art.99 ust.1 PZP.

Tak więc na „pytanie” – pismo, które nie ma nic wspólnego z art.135 PZP Zamawiający nie będzie odpowiadał, ponieważ nie jest to pytanie o wyjaśnienie treści SWZ, a propozycja własnego opisu przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 6 - pompy

Pompa infuzyjna strzykawkowa szt. 15.

Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, ale prosi o dopuszczenie aparatu HFNC o zaproponowanych przez siebie parametrach.

Przepis art.135 ust.1 odnosi się do sytuacji, gdy Wykonawca nie rozumie treści SWZ i w celu jej  zrozumienia zwraca się do Zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumienie art.135 ust.1 PZP jest istotne, ponieważ przepisy PZP nie obligują Zamawiającego do obowiązku udzielania wyjaśnień, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, zgodnie z art.99 ust.1 PZP.

Tak więc na „pytanie” – pismo, które nie ma nic wspólnego z art.135 PZP Zamawiający nie będzie odpowiadał, ponieważ nie jest to pytanie o wyjaśnienie treści SWZ, a propozycja własnego opisu przedmiotu zamówienia.

Pompa infuzyjna objętościowa szt. 5.

Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, ale prosi o dopuszczenie aparatu HFNC o zaproponowanych przez siebie parametrach.

Przepis art.135 ust.1 odnosi się do sytuacji, gdy Wykonawca nie rozumie treści SWZ i w celu jej  zrozumienia zwraca się do Zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumienie art.135 ust.1 PZP jest istotne, ponieważ przepisy PZP nie obligują Zamawiającego do obowiązku udzielania wyjaśnień, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, zgodnie z art.99 ust.1 PZP.

Tak więc na „pytanie” – pismo, które nie ma nic wspólnego z art.135 PZP Zamawiający nie będzie odpowiadał, ponieważ nie jest to pytanie o wyjaśnienie treści SWZ, a propozycja własnego opisu przedmiotu zamówienia.

Pytania dotyczące załącznika nr 6 – projekt umowy

Pytanie 1 – dotyczy §7 ust. 1 tiret 2

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy